## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Nosaukums | Skaits | Paredzamā cena kopā bez PVN
5.1 | Motorizēts Aktīvo / pasīvo kustību trenažieris kājām un rokām | 1 | 8500
5.2 | Fizioterapijas kušete | 3 | 3900
5.3 | Rehabilitācijai vajadzībām paredzēts skrejceliņš | 1 | 8200
5.4 | Velotrenažieris | 2 | 4780
5.5 | Velotrenažieris ar atzveltni | 2 | 2998
5.6 | Vingrošanas sols | 1 | 200
5.7 | Hanteļu statīvs, vertikāls | 1 | 312
28890

## Trenazieris
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.1. | Motorizēts Aktīvo / pasīvo kustību trenažieris kājām un rokām | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.1.1 | Vispārīgās prasības
5.1.1.1 | EK atbilstības deklarācija
5.1.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.1.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.1.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.1.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.1.2 | Veicamās funkcijas
5.1.2.1 | Nodrošina pasīvo treniņu ar motora palīdzību augšejām un apakšejam ekstremitatēm
5.1.2.2 | Nodrošina aktīvo treniņu ar motora atbalstu augšejām un apakšejām ekstremitatēm
5.1.2.3 | Nodrošina aktīvo treniņu ar pretestību augšejām un apakšejām ekstremitatēm
5.1.2.4 | Nodrošina simetrisku augšējo un apakšējo ekstremitāšu treniņu
5.1.2.5 | Jūtīgs uz spasticitāti, ir regulēšanas iespējas atbilstoši spasticitates lielumam
5.1.2.6 | Nodrošina ātruma kontroles iespējas
5.1.2.7 | Ierīce nodrosina uzdevuma izpildes atgriezenisko saiti
5.1.3 | Tehniskās prasības
5.1.3.1 | Funkciju panelis
5.1.3.2 | Rokturi augšejam ekstremitātēm
5.1.3.3 | Apakšdelma balsts ar fiksāciju (pāris), piemērots pacientam ar parēzi, paralīzi. Dažādi izmēri (XS, S, M, L, XL)
5.1.3.4 | Ergonomiski rokturi ar iespēju izvēlēties vienu no trim satvēriena pozīcijām
5.1.3.5 | Maināmi plaukstas balsti lodveida un cilindriskais
5.1.3.6 | Pēdu atbalsta pamatnes
5.1.3.7 | Pēdu cilindrveida fiksatori
5.1.3.8 | Apakšstilbu fiksācijas stieņi ar regulējamu augstumu, parolona starplikām.
5.1.3.9 | Ergonomiskā (ar vienu kustību) pēdas fiksācija atbalsta pamatnēs (pedāļos)
5.1.3.10 | drošības stabilizators, kas notur pēdu arī spazmu gadījumā
5.1.3.11 | 12 collu skārienjūtīgu ekrānu programmu vadībai
5.1.3.12 | Motivācijas un terapijas programmas, kuras ir aspoguļotas ekrānā
5.1.3.13 | Drošības mehanisms, kurš nodrosina spastcitātes kontroli
5.1.3.14 | Vienlaicīgs augšējo un apakšejo ekstremi treniņš
5.1.3.15 | Kustību simetrijas treniņi
5.1.3.16 | Ratiņkrēsla fiksācijas mehānisms, viegli piestiprināms pie ratiņkrēsla, ar fiksacijas āķiem un atbrīvošanas mehanismu, piemērots dažādiem riteņkrēslu modeļiem
5.1.4 | Komplektācija
5.1.4.1 | 12 collu skārienjūtīgs ekrāns programmu vadībai
5.1.4.2 | Funkciju panelis
5.1.4.3 | Pēdu atbalsta pamatnes
5.1.4.4 | Programmatūra saprotamā valodā (angļu, krievu, latviešu)
5.1.4.5 | Kāju (apakšstilbu) fiksācijas stieņi.
5.1.4.6 | Pēdu cilindrveida fiksatori
5.1.4.7 | Apakšdelma balsts ar fiksāciju (pāris)
5.1.4.8 | Ergonomiskie rokturi augšējām ekstremitatem
5.1.4.9 | Ratiņkrēsla fiksācijas mehānisms

## Fizioterapijas kušete
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.2. | Fizioterapijas kušete | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.2.1. | Vispārīgās prasības
5.2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
5.2.1.2 | Ražotājam jāatbilst Medicīnas ekipējuma ražošanas standartiem ISO 13485 un ISO 9001
5.2.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža, rāmja konstrukcijas garantija - ne mazāk kā 10 gadi
5.2.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.2.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.2.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.2.2 | Veicamās funkcijas
5.2.2.1 | Piemērota fizioterapijas nodarbībām
5.2.2.2 | Izmeklējumu veikšanai
5.2.2.3 | Elektiski regulejams augstums
5.2.2.4 | Nodrosinata stabilitāte nodarbību laikā
5.2.2.5 | Viegli parvietojama, ar ritenu palidzību
5.2.3 | Tehniskās prasības
5.2.3.1 | Viendaļīga kušete
5.2.3.2 | Taisnistūra profila tērauda stieņu pamat rāmis un X formas pacēlāj rāmi.
5.2.3.3 | Taisnistūra profila tērauda stieņu gali nosegti ar plastikāta spraudņiem
5.2.3.4 | Kušetes garums: ne mazāk kā 200cm
5.2.3.5 | Kušetes platums: ne mazāk kā 120cm
5.2.3.6 | Elektroniska augstuma regulācija ne mazāk kā robežās 40-95cm
5.2.3.7 | Antibakteriāls makslīgās ādas pārklājums ar izturību pret dezinfekcijas līdzekļiem, gaismu un nodilumu.
5.2.3.8 | Polsterējuma pamatnes saplākšņa biezums ne mazak kā 12 mm
5.2.3.9 | Putu polsterējuma materiāla biezums ne mazāk kā 4cm
5.2.3.10 | Kušete aprīkota ar 4 atseviķiem, gumijotiem riteņiem ar centrālo bloķēšanas mehānismu.
5.2.3.11 | Kušete aprīkota ar motoru, kas nodrošina regulāciju un augstummaiņu.
5.2.3.12 | Iespēja izvēlēties polsterējuma materiāla krāsu.
5.2.3.13 | Kājas slēdzis augstummaiņas nodrošināšanai ar pneimatisko vadību. Pneimatiskā vadība nodrošina papildus drošību. (kategoriski nav pieļāujama elektriskās vadības slēdzis)
5.2.3.14 | Iespēja izvēlēties rāmja krāsojuma krāsu
5.2.3.15 | Motora jauda ne mazāka kā 10000N, Pacelšanas ātrums ne mazāks kā 11mm/s
5.2.3.16 | Motora un vadības slēdžu mitrum izturības klase IPX4
5.2.3.17 | 4 riteņi kušetes parvietošanai
5.2.3.18 | Kājas slēdzis augstummaiņas nodrošināšanai

## Skrējceliņš
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.3 | CARDIO un REHABILITĀCIJAS vajadzībām paredzēts skrejceliņš | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.3.1 | Vispārīgās prasības
5.3.1.1 | EK atbilstības deklarācija
5.3.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.3.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.3.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.3.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.3.2 | Veicamās funkcijas
5.3.2.1 | Piemērots staigāšanai jebkura ātrumā, tai skaitā izteikti lēnai staigāšanai
5.3.2.2 | Piemērots intervālu treniņu programmai, kā piemēram, 5k, 10k, Ātruma intervālu treniņš, Kalns
5.3.2.3 | Nodrošina kaloriju, Distances un laika uzskaiti
5.3.2.4 | Nodrošina divvirziena staigašanu, ar iespejamo kustību uz priekšu un atpakaļ
5.3.2.5 | Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai ne mazāk kā 12 stundām dienā.
5.3.3 | Tehniskās prasības
5.3.3.1 | "Polar®" vai analoga telemetrija ar speciālas papildus jostas palīdzību
5.3.3.2 | Rokturos iebūvēta Digitālā sirds ritma novērošanas sistēma
5.3.3.3 | Paplašinātās treniņu programmas
5.3.3.4 | Treniņu programmas - Klasiskās treniņu programmas, Uz sirds ritmu bāzētas treniņu prgorammas, Intervālu treniņu programmas, Mērķa treniņu programmas
5.3.3.5 | Trieciena absorbēšanas sistēma
5.3.3.6 | Ātruma intervāls Medical režīmā
5.3.3.7 | Ātruma intervāls Fitness režīmā
5.3.3.8 | Pacēlums / leņķis | 0%–15%
5.3.3.9 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem un dzērienu novietošanai
5.3.3.10 | Metināts tērauda rāmis
5.3.3.11 | Tīklā saslēgšanas iespējas
5.3.3.12 | Savietojamība ar papildus LCD monitoru, konsolē iebūvēta vadibas pults pievienojamajam monitoram
5.3.3.13 | Ierīces vadības displejs
5.3.3.14 | Displeja veids: displeja funkcionalitāte, displeja rādījumi, displeja valodas izvēle (vismaz 3 valodas), virtuali aktīvās programmatūras pieejamība, viena taustiņa starta aktrivizešana, vieglai un ātrai darbībai, USB ligzda dažadu ierīču uzlādei nodarbībasd laikā, pauzes funkcija
5.3.3.15 | Skrejceliņa augstummaiņas celtspēja ne mazāk kā 590 kg
5.3.3.16 | Divvirziena motora tips, ar iespejamo kustību uz priekšu un atpakaļ
5.3.3.17 | Ergonomisks priekšējais rokturis ar iebūvetiem pulsa kontroles sensoriem
5.3.3.18 | Ergonomiski veidoti sānu atbalsta rokturi, rokturu kopējais garums 2190mm, balsta virsmas daļas garums 1400mm, augstums no skrejceliņā virsmas 850mm +/- 10%

## Velo
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.4 | Velotrenažieris | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.4.1 | Vispārīgās prasības
5.4.1.1 | EK atbilstības deklarācija
5.4.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.4.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.4.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.4.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.4.1.6 | Garantija. Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai 12 stundām dienā. Ne mazāk kā 2 gadi visiem elektriskajiem komponentiem, ne mazāk kā 2 gadi visiem mehāniskajiem kompnonetiem, rāmim ne mazāk kā 10 gadi.
5.4.2 | Veicamās funkcijas
5.4.2.1 | Nodrošina velo treniņu iekštelpās
5.4.2.2 | Piemērots pacientiem kardio treniņam ar zemu toleranci
5.4.2.3 | Nodrošina locītavu saudzējošu treniņu
5.4.3 | Tehniskās prasības
5.4.3.1 | Sirds ritma novērošanas funkcijas
5.4.3.2 | "Polar®" vai analoga telemetrija ar speciālas papildus jostas palīdzību
5.4.3.3 | Rokturos iebūvēta 4 gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēma
5.4.3.4 | Displeju tips LED: burtu un ciparu ziņojumu displejs, treniņu profila un atsevišķs displejs laikam/slodzes līmenim
5.4.3.5 | Ciparu taustiņi
5.4.3.6 | Iebūvēts plauktiņš lasīšanas materiāla novietošanai
5.4.3.7 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem
5.4.3.8 | Priekšējie ritenīši ērtai pārvietošanai
5.4.3.9 | Ērta, intuitīva un ar vienu roku vadāma sēdekļa regulācija
5.4.3.10 | Slodzes līmeņi ne mazāk kā 30
5.4.3.11 | Savietojamība ar uzlādēšanas sistēmu
5.4.3.12 | USB zibatmiņas ligzda
5.4.3.13 | Pauzes funkcija
5.4.3.14 | Pašgenerējošs strāvas ģenerātora motors, nav nepieciešama papildus barošana, konsole sāk darboties griežot pedāļus
5.4.3.15 | Jauda 4 +/- 10% vati ar ģenerātora darbību un 7 +/- 10% vati bez ģenerātora darbības
5.4.3.16 | Minimālie apgriezieni, 25 apgriezieni/min ar ģenerātora darbību un 25 apgriezieni/min bez ģenerātora darbības
5.4.3.17 | Makskimālais lietoāja svars ne mazāk kā 180 kg
5.4.3.18 | Garums ne mazāk par 130 cm
5.4.3.19 | Platums ne mazāk par 65 cm
5.4.3.20 | Augstums ne mazāk par 153 cm
5.4.3.21 | Low step tipa konstrukcijas rāmis
5.4.3.22 | Ergonomiska stūre ar iebūvētiem 4gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēmas sensoriem
5.4.3.23 | Paš-līmeņojoši pedāļi ar viegli regulējamām pedāļu siksnām
5.4.3.24 | Ērts, ergonomisks, viegli regulējams sēdeklis

## Velo ar muguras balstu
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.5 | Velotrenažieris ar atzveltni | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.5.1 | Vispārīgās prasības
5.5.1.1 | EK atbilstības deklarācija
5.5.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.5.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5.5.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.5.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.5.1.6 | Garantija. Trenažieris paredzēts intensīvai lietošanai 12 stundām dienā. Ne mazāk kā 2 gadi visiem elektriskajiem komponentiem, ne mazāk kā 2 gadi visiem mehāniskajiem kompnonetiem, rāmim ne mazāk kā 10 gadi.
5.5.2 | Veicamās funkcijas
5.5.2.1 | Nodrošina velo treniņu iekštelpās
5.5.2.2 | Piemērots pacientiem kardio treniņam ar zemu toleranci
5.5.2.3 | Nodrošina locītavu saudzējošu treniņu
5.5.3 | Tehniskās prasības
5.5.3.1 | Sirds ritma novērošanas funkcijas
5.5.3.2 | "Polar®" vai analoga telemetrija ar speciālas papildus jostas palīdzību
5.5.3.3 | Ergonomiska stūre un balsta rokturi ar iebūvētiem 2gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēmas sensoriem
5.5.3.4 | Displeju tips LED: burtu un ciparu ziņojumu displejs, treniņu profila un atsevišķs displejs laikam/slodzes līmenim
5.5.3.5 | Ciparu taustiņi
5.5.3.6 | Iebūvēts plauktiņš lasīšanas materiāla novietošanai
5.5.3.7 | Iebūvēts plauktiņš aksesuāriem
5.5.3.8 | Ergonomiska stūre ar iebūvētiem 4gab Digitālā sirds ritma novērošanas sistēmas sensoriem
5.5.3.9 | Paš-līmeņojoši pedāļi ar viegli regulējamām pedāļu siksnām
5.5.3.10 | Ērts, ergonomisks, viegli regulējams sēdeklis ar muguras atbalstu
5.5.3.11 | Priekšējie ritenīši ērtai pārvietošanai
5.5.3.12 | Ērta, intuatīva un ar vienu roku vadāma sēdekļa regulācija
5.5.3.13 | Slodzes līmeņi ne mazāk kā 30
5.5.3.14 | Savietojamība ar uzlādēšanas sistēmu
5.5.3.15 | USB zibatmiņas ligzda
5.5.3.16 | Pauzes funkcija
5.5.3.17 | Pašgenerējošs strāvas ģenerātora motors, nav nepieciešama papildus barošana, konsole sāk darboties griežot pedāļus
5.5.3.18 | Jauda 4 +/- 10% vati ar ģenerātora darbību un 7 +/- 10% vati bez ģenerātora darbības
5.5.3.19 | Minimālie apgriezieni, 25 apgriezieni/min ar ģenerātora darbību un 25 apgriezieni/min bez ģenerātora darbības
5.5.3.20 | Maksimālais lietotāja svars ne mazāk kā 180 kg
5.5.3.21 | Garums ne mazāk par 154 cm
5.5.3.22 | Platums ne mazāk par 68 cm
5.5.3.23 | Augstums ne mazāk par 116 cm
5.5.3.24 | Low step tipa konstrukcijas rāmis
5.5.3.25 | Balsta rokturu galos, iebūvēti pretestības regulācijas slēdži ar elektronisku vadību. Labais rokturis ar - pretestības regulacijas opciju. Kreisais rokturis ar + pretestības regulācijas opciju.
5.5.3.26 | Sēdekļa vadības konstrukcija veidota uz 4gab rotējošiem, viegli bīdāmiem balsta rotoriem

## Vingrošanas sols
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.6 | Vingrošanas sols | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.6.1 | Vispārīgās prasības
5.6.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši
5.6.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.6.1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.6.2 | Veicamās funkcijas
5.6.2.1 | Regulējams univerāls sols nodarbībām ar brīviem svariem nodarbībām ar brīviem svariem
5.6.3 | Tehniskās prasības
5.6.3.1 | Izveidots no izturīga tērauda
5.6.3.2 | ne mazāk kā 65 mm biezs polsterējums.
5.6.3.3 | Sēdvieta regulējama ne mazāk kā 3 dažādos leņķos.
5.6.3.4 | Ērts un drošs dizains ar hroma bloķēšanas sliedēm.
5.6.3.5 | Ar gumijas daļām drošai lietošanai (neslīdoša virsma).
5.6.3.6 | Ar ritenīšiem un rokturi vieglai pārvietošanai.
5.6.3.7 | Izmēri: 140 x 63 x 45-123 cm +/- 10%
5.6.3.8 | Atzveltne – garums x platums x augstums: 90 x 27 x 6.5 cm +/- 10%
5.6.3.9 | Ir kāju balsts
5.6.3.10 | Izturīgi sēdekļu pārvalki
5.6.3.11 | Svars 30 kg +/- 5kg

## Hanteļu statīvs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5.7 | Hanteļu statīvs, vertikāls | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.7.1 | Vispārīgās prasības
5.7.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.7.1.2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5.7.1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.7.2 | Veicamās funkcijas
5.7.2.1 | Hanteļu uzglabāšanai
5.7.3 | Tehniskās prasības
5.7.3.1 | Vertikāls statīvs
5.7.3.2 | Paredzēts 10 hanteļu pāru uzglabāšanai
5.7.3.3 | Izmērs: platums 50cm, garums 50cm, augstums 122cm +/- 10%
5.7.3.4 | Svars 25.5kg +/- 10%
5.7.3.5 | Viengabala konstrukcija stabilitātei
5.7.3.6 | Izturīgi plastmasas hanteļu balsti, lai nesabojātu hanteles
5.7.3.7 | Krāsa - Sudraba